- SBC-2026-L025无影灯

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1、无影灯具有可自平衡，和具有多倍水平安全承载大臂装置。

- 2、平衡臂具有可多倍承重水平定位装置。

- 3、具有中轴安全旋转装置。

- 4、具有中轴半月阻尼装置。

- 5、无影灯平衡臂系统，横臂关节可360度水平无限制旋转。

- 6、手术灯灯头具有自平衡Y型管装置。

- 7、手术灯具有月牙环形固定装置。

- 8、灯罩壳为铝制材质，整体ABS大操作拉手＞40CM边长设计。

- 9、进口LED灯泡。

- 10、灯盘采用渐变式设计

- 11、灯照度（Lux）：母灯≤160,000

- 12、色温可调（K）3500-4500

- 13、调光范围10—100%

- 14、术者头部温升≤0.5℃

- 15、术野温升≤1℃

- 16、照明深度≥80cm

- 17、光斑直径100-300MM

- 18、灯泡数量母灯≤48LEDS，子灯≤24LEDS

- 19、高度调整≥120cm

- 20、照度和色温腔镜调节范围0-100档